目　　录

第一章   仪表简介	1

一、概述	1

二、特点	1

三、技术性能	1

第二章   接口定义	3

一、传感器接口	3

二、串行通讯接口	4

三、外接并行打印机接口	5

第三章   串行通讯协议	6

一、衡天模式通讯协议	6

二、托利多模式1通讯协议	6

三、耀华模式2通讯协议	8

第四章   标定调试	9

一、参数设置	9

二、重量标定	12

三、补偿标定	13

四、修改标率和标定调试密码	13

第五章   关于特殊功能	15

一、关于量程设置采用密码锁定（选配功能）	15

二、关于超载监测	15

三、关于三段定时关机	16

四、关于传感器毫伏信号显示	18

五、关于更换仪表不用重新标定	18

第六章   错误信息	19

一、概述

采用先进的单片机技术、24位Sigma-Delta A/D 转换器设计的称重仪表，其转换速度快，精度高，功能强大，长期稳定性好。

二、特点

1、能显示传感器的毫伏信号，方便检测和监测传感器的好坏。

2、1～4级数字滤波结合T3.0版稳定程序使称重快速稳定。

3、带传感器长线补偿功能，传感器总线可以更长。

4、A/D转换一致性好，更换仪表不用重新标定。

5、量程设置采用密码锁定结合超载监测，防止用户超载称重。

6、可以设置3段分度值自动切换显示。

7、采用大容量存贮器；可以存贮多达1521组称重记录。

8、具有三级定时关机功能。

三、技术性能

⑴输入信号范围： +3～+30mV

⑵A/D转换：     24位Sigma-Delta 模数转换

⑶A/D采样频率： 38.400kHz

⑷非线性：       ≤0.0015﹪F.S.

⑸增益误差漂移： 1ppm/℃

⑹最小分辨率：   0.1µV/d

⑺显示分度数：   ≤50000

⑻供桥电压：     DC5V（可接16只700Ω传感器）

①最小传感器阻抗40Ω

②最大传感器阻抗1500Ω

⑼显示屏：       6位0.8寸超高亮LED显示器

⑽时钟：         万年历时钟，自动走时，不受断电影响

⑾串行通讯接口： RS-232C、20mA电流环和RS-485（选配）

⑿波特率：       1200/2400/4800/9600可选

⒀打  印：      可选外接针式打印机或内置EPSON-150Ⅱ微型

打印机

⒁工作温度：    0～ +40℃

⒂储存温度：   -40～+85℃

⒃相对湿度：   ≤90﹪R.H

⒄交直流供电： AC187～242V、49～51Hz或DC6V电池

⒅功耗：       ＜15W

一、传感器接口（采用DB-9芯孔连接器）

1、六线制传感器接口

5                 1

9                 6

传感器

E+

S+

IN+                IN-

S-

E-

2、四线制传感器接口

5                 1

9                 6

传感器

E+

IN+               IN-

E-

3、在采用四线制传感器时，1、2脚必须短接，4、5脚必须短接

二、串行通讯接口（采用DB-9芯针连接器）

1、串行通讯接口

RS232C/20mAL/RS485（选配）接口

1                 5

6                 9           RS232C接口

RXD             RXD/2

TXD             TXD/3

GND             GND/5

RS485接口

TA              RB

TB              RA

20mA电流环

L              L/3     3

G              G/6     5

衡天   耀华

仪表              计算机或大屏幕显示器

2、与计算机连接方法（RS-232C）

仪表                         计算机

6  -------------------------------------   3

7  -------------------------------------   2

8  -------------------------------------   5

3、与衡天大屏幕及耀华大屏幕的连接方法（20mA电流环）

仪表             衡天大屏幕           耀华大屏幕

1  -----------------------  6  ------------------------  5

2  -----------------------  3  ------------------------  3

三、外接并行打印机接口（采用DB-25芯孔连接器）

1、针位定义：

| 针 位 | 1 | 2----------------9 | 11 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 义 | STB | D0-------------D7 | BUSY | G |

2、严禁在仪表或打印机通电时插拔打印机和仪表的连接线。开机时，先接通仪表电源。关机时，先切断打印机电源!!!

一、衡天模式通讯协议

1、连续发送称重值，波特率：1200/2400/4800/9600可选；

2、串行通讯的数据格式如下：

11位：1位起始位，8位数据位，2位停止位。

3、串行通讯发送的重量数据为BCD码，每次发送5个字节。

其定义如下：

第１字节： 起始位(0FFH）

第2字节： 状态字

第3字节： 6位重量值的低位BCD码

第4字节： 6位重量值的中位BCD码

第5字节： 6位重量值的高位BCD码

状态字：

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |

D7 = 量程以内为0，超载为1。

D5 = 重量值正为0，负为1。

D4 = 动态为0，非动态为1。

小数点：

X    .X   .XX   .XXX   .XXXX

D2 =   0     0     0      1       1

D1 =   0     1     1      0       0

D0 =   1     0     1      0       1

二、托利多模式1通讯协议

1、连续发送称重值，波特率：1200/2400/4800/9600可选；

2、串行通讯的数据格式如下：

10位：1位起始位，8位数据位，1位停止位。

3、串行通讯发送的重量数据为ASCII码，每次发送12个字节。

其定义如下：

第１字节： 起始位(02H）

第2字节： 状态字A

第3字节： 状态字B

第4字节： 状态字C

第5字节： 6位重量值的高位

…

第10字节：6位重量值的低位

第11字节：回车(0DH）

第12字节：换行(0AH)

状态字A

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |

小数点：

X    .X   .XX   .XXX   .XXXX  .XXXXX

D2 =   0     0     1      1       1        1

D1 =   0     1     0      0       1        1

D0 =   0     1     0      1       0        1

状态字B

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |

D3 = 非动态为0，动态为1。

D2 = 量程以内为0，超载为1。

D1 = 重量值正为0，负为1。

状态字C = 20H

三、耀华模式2通讯协议

1、连续发送称重值，波特率：1200/2400/4800/9600可选；

2、串行通讯的数据格式如下：

10位：1位起始位，8位数据位，1位停止位。

3、串行通讯发送的所有数据为ASCII码，每次发送12个字节。

其定义如下：

第１字节： 起始位(02H）

第2字节： ＋或－

第3字节： 6位重量值的高位

…

第8字节： 6位重量值的低位

第9字节： 小数点位置（从右到左0～4）

第10字节：异或校验高四位

第11字节：异或校验低四位

第12字节：结束（03H）

异或＝2⊕3⊕┅┅8⊕9

仪表在进行标定调试之前，必须仔细检查各部分之间的连接是否正确，确定正确无误后，打开仪表机箱，把仪表电路板上的短路块插入1、2脚（仪表在出厂前已经把短路块插入1、2脚）。然后接通仪表电源。待仪表自检结束进入称重状态后才能进行标定操作：

一、参数设置

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标定 8 8 8 8 8 8 输入 输入 | 888888 CAL 1 | 在称重状态下，按标定键 初始标定密码：M1 = 888888 CAL = 1 参数设置 |
| 2 | 1 0 输入 | d ** d 10 | 分度值设置： d = 01、02、05、10、20、50 例：d = 10 |
| 3 | 0 输入 | dC * dC 0 | 小数点设置： dC = 0、1、2、3、4 0－0、1－0.0、2－0.00、3－0.000 4－0.0000 例：dC = 0 |
| 4 | 清除 5 0 0 0 0 输入 | ****** 50000 | 秤的量程设置： 例：50000kg |
| 5 | 2 输入 | FLt * FLt 2 | 滤波级数设置： FLt = 1、2、3、4（效果最好） 例：FLt = 2 |
| 6 | 3 输入 | F1.0 * F1.0 3 | 零点跟踪速度设置： F1.0 = 1、2、3、4（速度最慢） 例：F1.0 = 3 |

续上表：

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2 输入 | F1.1 * F1.1 2 | 零点跟踪范围设置： F1.1 = 0、1、2、3、4、5、6 0－0.0d、1－0.5d、2－1.0d、3－1.5d、4－2.0d、5－2.5d、6－3.0d 例：F1.1 = 2 |
| 8 | 5 输入 | F1.2 * F1.2 5 | 开机置零范围设置： F1.2 = 0、1、2、3、4、5 0－开机不置零、1－2%、2－4% 3－20%、4－50%、5－100% 例：F1.2 = 5 |
| 9 | 5 输入 | F1.3 * F1.3 5 | 按置零键置零范围设置： F1.3 = 0、1、2、3、4、5 0－按置零键不置零、1－2%、2－4% 3－20%、4－50%、5－100% 例：F1.3 = 5 |
| 10 | 1 输入 | F1.4 * F1.4 1 | (一) 外接打印机的打印选择设置： F1.4 = 0、1、2、3 0－不接打印机 1－普通不带汉字库针式打印机 2－汉字库针式打印机（得实等） 3－汉字库针式打印机（映美等） 例：F1.4 = 1 (二) 内置微型打印机的打印选择设置： F1.4 = 0、1 0－禁止打印 1－打印 例：F1.4 = 1 |

续上表：

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 输入 | F1.5 * F1.5 2 | 波特率选择设置： F1.5 = 0、1、2、3 0－1200、1－2400、2－4800、3－9600 例：F1.5 = 2 |
| 12 | 0 输入 | F1.6 * F1.6 0 | 通讯模式选择设置： F1.6 = 0、1、2、3、4、5 0－衡天模式、1－托利多模式1 2－托利多模式2、3－耀华模式1 4－耀华模式2、5－耀华大屏幕 例：F1.6 = 0 |
| 13 | 0 输入 | F1.7 * F1.7 0 | 三段分度值显示功能设置： F1.7 = 0、1 0－禁止三段分度值显示功能 1－开通三段分度值显示功能 例：F1.7 = 0（完成直接转到下面第18步） F1.7=1 则进入下面步骤： |
| 14 | 0 2 输入 | d1 ** d1 02 | 设置第一段分度值： d1 = 01、02、05、10、20、50 例：d1 = 02 |
| 15 | 清除 1 0 0 0 0 输入 | ****** 10000 | 设置第一段量程： 例：10000kg |
| 16 | 0 5 输入 | d2 ** d2 05 | 设置第二段分度值： d2 = 01、02、05、10、20、50 例：d2 = 05 |

续上表：

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 清除 3 0 0 0 0 输入 | ****** 30000 | 设置第二段量程： 例：30000kg |
| 18 |  |  | 回到称重状态 |

注：第三段分度值为上述第2步的分度值d，第三段量程为上述第4 步的量程。

二、重量标定

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标定 8 8 8 8 8 8 输入 2 输入 | 888888 CAL 1 CAL 2 | 在称重状态下，按标定键 初始标定密码：M1 = 888888 CAL = 2 重量标定 |
| 2 | 输入 | ***** 0 | 显示空秤内码 显示稳定后按输入键 |
| 3 | 输入 | xxxxxx | 秤台上加标准重量G 显示稳定后按输入键 |
| 4 | 1 0 0 0 0 输入 | 0 10000 | 输入标准重量G 例：G = 10000kg |
| 5 |  |  | 回到称重状态 |

三、补偿标定

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标定 8 8 8 8 8 8 输入 3 输入 | 888888 CAL 1 CAL 3 | 在称重状态下，按标定键 初始标定密码：M1 = 888888 CAL = 3 补偿标定 |
| 2 | 输入 | ****** | 显示重量与实际重量G有误差，待显示稳定后按输入键 |
| 3 | 1 0 0 0 0 输入 | 0 10000 | 输入实际重量G 例：G = 10000kg |
| 4 |  |  | 回到称重状态 |

四、修改标率和标定调试密码

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标定 8 8 8 8 8 8 输入 4 输入 | 888888 CAL 1 CAL 4 | 在称重状态下，按标定键 初始标定密码：M1 = 888888 CAL = 4 修改标率和标定密码M1 |
| 2 | 输入 | r1 ****** | 1秒钟后 显示标率r1可以按数字键修改 |

续上表：

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 输入 | r2 ****** | 1秒钟后 显示标率r2可以按数字键修改 |
| 4 | 8 8 8 8 8 8 输入 | F1 xxxxxx 888888 | 1秒钟后 标定密码M1修改： 输入新的标定密码M1 例：标定密码M1 = 888888 |
| 5 |  |  | 回到称重状态 |

警告：

1、不能随便修改标率，否则会使电子秤称重时不准确。也不要随便修改标定调试密码，修改后一定要记住，该仪表没有通用密码，忘记后须把仪表返厂后初始化。

2、以上所有标定调试操作，必须把仪表主电路板上的短路块插入1、2脚后才有效。电子秤检定完成后，必须把仪表主电路板上的短路块插入2、3脚后，在仪表外壳上打上铅封。

一、关于量程设置采用密码M4锁定（选配功能）

此功能可以有效防止用户超载使用电子秤。避免因为用户经常超载使用电子秤而压坏秤台。选配本功能后，在第四章一、参数设置的第4步须作以下修改：

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 按任何数字键 # # # # # # 输入 8 0 0 0 0 输入 | ****** ###### xxxxxx 80000 | 秤的量程设置： 要求输入量程设置密码M4 M4 = ######（自选） 输入量程设置密码M4 显示原量程 输入新的量程 例：新的量程为80000kg |

二、关于超载监测

在电子秤秤台被超载汽车压坏后，可以查询保存的超载监测记录，确认是否真的超载过，最大超载多少，什么时候超载。

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标定 1 0 2 0 3 0 输入 |  | 仪表开机，在“000000”到“999999”自检时按标定键 要求输入超载监测密码M3 M3 = 102030 |
| 2 | 退出 退出 清除 或 退出 | ****** xx.xx.xx **:** | 显示最大超载重量 显示超载日期 显示超载时间 可按清除键清除超载内容，也可以继续按退出键保留超载内容 |
| 3 |  |  | 回到“000000”到“999999”的自检状态 |

三、关于三段定时关机

1、三段定时关机的设定

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标定 8 8 8 8 8 8 输入 输入 | 888888 CAJ 1 | 仪表开机，在“000000”到“999999”自检时按标定键 初始定时关机密码：M2 = 888888 CAJ = 1 三段定时关机设置 |
| 2 | 0 9 0 6 1 0 输入 | F2.1 xx.xx.xx 09.06.10 | 1秒钟后 第一段关机日期 输入第一段关机日期 例：第一段关机日期09年6月10日 |
| 3 | 0 0 0 0 0 1 输入 | ****** 000001 | 第一段定时关机的开机密码M21 输入第一段开机密码 例：第一段开机密码M21 = 000001 |
| … | … | … | … |
| 6 | 0 9 0 9 1 0 输入 | F2.3 xx.xx.xx 09.09.10 | 1秒钟后 第三段关机日期 例：第三段关机日期09年9月10日 |
| 7 | 0 0 0 0 0 3 输入 | ****** 000003 | 第三段定时关机的开机密码M23 例：第三段开机密码M23 = 000003 |
| 8 |  |  | 回到“000000”到“999999”的自检状态 |

2、三段定时关机设定密码M2的修改

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标定 8 8 8 8 8 8 输入 2 输入 | 888888 CAJ 1 CAJ 2 | 仪表开机，在“000000”到“999999”自检时按标定键 初始定时关机密码：M2 = 888888 CAJ = 2 三段定时关机设置密码M2的修改 |
| 2 | 9 9 9 9 9 9 输入 | ****** 999999 | 三段定时关机设定密码M2 输入新的密码 例：M2修改为 999999 |
| 3 |  |  | 回到“000000”到“999999”的自检状态 |

3、三级定时关机的清除

| 序号 | 按键操作 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清除 0 0 0 0 0 1 输入 | 000001 | 仪表开机，在“000000”到“999999”自检时按清除键 输入第一段开机密码 例：第一段开机密码M21=000001 |
| 2 |  |  | 清除第一段定时关机后，回到“000000”到“999999”的自检状态 |

注：在上述清除定时关机过程中，如果输入的密码是M22，则清除了第一段和第二段定时关机；如果输入的密码是M23，则清除了全部三段定时关机。如果不要定时关机，只要把三段定时关机日期全部设成“00.00.00”就可以了。

四、关于传感器毫伏信号显示

仪表能显示传感器的毫伏信号，根据传感器的毫伏信号可以判断传感器的好坏。其显示分辨率达到0.1μV。

五、关于更换仪表不用重新标定

由于我们采用了一致性很好的A/D转换器，所以在更换仪表时一般不用重新标定，只要利用修改标率功能把旧表的“标率”读出来，输入到新表里就可以了。

注：仪表出厂时的密码：

M1 = 888888

M2 = 888888

M3 = 102030

M1和M2密码可以自行修改，修改后一定要记住新的密码。为了保护广大用户的利益，本仪表没有通用密码，如果忘记了密码，必须把仪表寄回本公司进行初始化。如有不便敬请用户谅解。

| 显示内容 | 错误信息说明 |
| --- | --- |
| LCErr | 传感器错误或没有接传感器 |
| Err 01 | 输入的数不对 |
| Err 02 | EEROM读写错误 |
| Err 03 | 重量标定时未加标准重量 |
| Err 04 | 重量为负数不能贮存打印 |
| Err 05 | 置皮与二次称重时车号不能为00000 |
| Err 06 | 毛重不能小于皮重 |
| Err 07 | 称重结果贮存区溢出，需要清除后才能贮存打印 |
| Err 08 | 预置皮重贮存区溢出，需要清除后才能贮存新的皮重 |
| Err 09 | 预置皮重时车号不能为00000 |
| Err 10 | 调用皮重贮存打印时，没有找到该车号对应的皮重 |
| Err 11 | 二次称重时的第一次称重值贮存区溢出，需要清除后才能贮存 |
| Err 12 | 没有补充打印内容 |
| Err 13 | 没有贮存内容，不能打印报表 |
| Err 14 | 在贮存区查询不到该项贮存内容 |
| ------ | 表示未接传感器或超载（重新标定即可） |